经颅电治疗仪

1.适用范围：适用于对脑损伤引起的运动功能障碍、语言障碍、吞咽障碍进行

辅助治疗等

2.刺激器具有LED灯、按键锁定键、无线开关键、功能调节键

3.具有按键锁定功能

4.刺激器电源电压：DC 6V

5.治疗时间： 20s～30min ，可以设置≥ 10 个档位，定时误差为±5%。
6.★电流强度：≥2.5mA

7.具备tDCS经颅直流电刺激模式

8.刺激器与工作站均可切换刺激模式

9.★tDCS模式，电流强度0-2.5mA，调节步进≤125μA

10.★预刺激：预刺激时间≤10s

11.渐入渐出：电流缓升缓降到治疗设定值，上升时间为≤7s，下降时间为≤13s
12.阻抗测量功能：能够实时检测显示阻抗，并且电极开路时会有灯光提醒
13.具有低电量提示功能
14.工作站标配≥2个刺激器，可同时治疗≥2名患者

15.患者管理功能：管理患者基本信息

16.方案管理功能：内置治疗方案，支持患者自定义治疗方案

17.图文展示功能：展示电极片与刺激靶点位置关系

18.支持扩展云管理系统，利用云系统实现设备和患者的统一管理

配置：

1.工作站1台

2.管理软件1套

3.经颅电刺激仪≥2
台

4.电极片≥20对

5.刺激电极线≥4根

